附件2：

漳州水仙药业股份有限公司

实验操作台及配套设备采购招标技术参数

本部分设计主要为：各类实验操作台（台体、台面、高柜、配件等）、通风柜及通风系统（通风柜、万向排气罩、通风系统等）、紧急安全冲淋系统等。

一、设计依据

1、《木家俱通用技术条件》 GB/T3324-1995

2、《金属家俱通用技术条件》GB/T3325-1995

3、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)

4、《实验室变风量排风柜》（JGT 222-2007）

5、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

7、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

- 实验室台柜的基本要求

1、中央台、边台、转角柜、仪器台（品牌：厦门华斐）

实验操作台面选用12.7mm厚实心理化板,边缘加厚至25.4mm，具有耐污染、防腐蚀，绝对防潮、耐刻划、承重性好等特点，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料须符合以下技术参数及要求：

1.1实验室操作台面

通过“国家化学建筑材料测试中心”检测，按照“GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，每种试剂必须要有覆盖玻璃板和不覆盖两种测试结果，测试试剂为硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、氢氧化钠溶液（40%）、乙酸（99%）、甲醛（37%）、四氯化碳、硫化钠饱和液、苯酚、双氧水、氨水28%、铬酸5%、石脑油、丙酮、甲苯、二甲苯、苯、氯苯、亚甲蓝指示剂、王水、硝酸银溶液1%、硫酸铜溶液10%、龙胆紫、氯化镁溶液10%、氢氧化钙饱和液、重铬酸钾饱和液、过氧乙酸、正乙烷、乙酸乙酯、异戊醚、乙醇、松节油、次氯酸钠溶液13%、苦味酸、甲基橙、氢氧化钾溶液40%、糠醛、二氯乙烷、尿酸、高氯酸/42、碘酒、二氯甲烷、二硫化碳、汽油、丁酮、磷酸二氢钠、单宁酸、甲酚红、甲醇、乙醚、红药水、孔雀绿、种鉻酸钾洗液、碳酸钠水溶液、磷酸钠溶液、矿物油等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均为5级无明显变化

1.2支撑钢架

采用框架钢结构；规格为40*60*1.5mm厚的优质方管，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈处理，表面高压静电粉沫喷涂专用防腐蚀环氧树脂，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长，质量符合CB/T4336-2016碳素钢和中低合金钢多元素含量测定标准要求。

1.3柜体及门板

采用及门板采用18mm厚度优质E1级中纤板，所有断面经进口优质PVC封边防水处理，所有板件采用柝装式三合一连接，结构稳固、承重性能好且易于拆迁，利于在实验室的特殊工作环境。

1.4拉手

铝合金专业模具成型暗拉手,表面高压静电粉沫喷涂高温固化处理。

1.5铰链

采用110度带自动回流铰链。要求：①最大承重力达45 Kg；②开合最少达四万次以上，使用寿命长，耐腐蚀性能强。

1.6导轨

抽屉采用优质三节静音导轨，做实验时，抽拉顺畅灵活，并且可避免因抽拉抽屉滑落；同时三节导轨还具有优秀的承重性能。

1.7地脚

专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，外形美观，设计人性化，可调高度20～40mm。

2、通风柜（品牌：厦门华斐）

2.1主体结构

采用全钢特制成型，采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫，耐高温、防酸碱。

2.2操作窗口

采用6mm厚钢化玻璃，既能防爆，又能保证实验时的良好视线。

2.3通风柜台面

采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，

2.4集风罩

采用高分子材料PVC成型的罩型设计，将通风柜的静压损失降到最低。

2.5安全视窗

采用窗框加防爆玻璃制作，根据实验要求可垂直升降、左右滑动，任意高度停留；使操作人员有可能进入操作区，同时也能有效阻挡有害物质的飞溅，确保操作人员及设备的安全；良好的可视范围，操作人员可实时监测实验情况，以确保实验安全。视窗由高强度防腐尼龙同步轮传动系统、负载拉伸强度不低于1400磅，可以停止于任何操作位置。

2.6平衡系统

有配重、齿轮、钢链等装置。平衡系统可以阻止移门倾斜，上下移动的同步性，并且可用一只手操控。

2.7视窗导向装置

由抗腐蚀的高分子材料或相近材质构成。所有的内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀材质。

2.8通风柜

有良好的密封性能，内部密封防止气体泄漏，不会使液体积留。

2.9照明装置

荧光灯安装在工作区外不影响气流均匀性，顶部倾角设计提高工作区照明均匀度而不会影响工作人员，采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；两套照明灯管与高反射的照明罩配合，确保操作区间的照度不小于400Lux。

2.10通风柜内电路

要求设有主次电路保护系统（要求有漏电保护开关）,通风柜内应考虑如有电加热设备，则通风柜的用电负荷不低于（2＋3）共5千伏安。

3、高温台（钢木）（品牌：厦门华斐）

3.1方钢结构，台面采用18mm厚度大理石。

3.2钢制框架

采用40×60mm、壁厚1.5mm方形钢管制成的回型框架，连接处一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。

4、试剂架（品牌：厦门华斐）

4.1立柱

采用40*100mm，厚1.5mm的矩形管，边缘设不锈钢栏杆，高度可任意调节。

4.2试剂架层板

10mm钢化玻璃，四周磨边处理，光滑，不伤手，配10mm厚双面钢化玻璃，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配铝合金防护栏，以防止试剂瓶跌落。

5、三联龙头 （品牌：上海台雄）

采用鹅颈为360°旋转实验室专用防喷溅式（三联水龙头），主体加厚铜质；高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；90°旋转陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器；高密度PP开关旋钮，人体工学，手感舒适。

6、水槽（品牌：上海台雄）

采用实验室专用的高密度PP一体化成型水槽，壁厚7mm，带防堵塞、防虹吸、防臭下水装置，耐强酸强碱及有机溶剂，下托式安装，水槽外沿顶部低于台面，便于将台面积水扫入槽内。

7、滴水架（品牌：上海台雄）

采用实验室专用耐酸碱腐蚀的黑色实芯理化板制作，耐强酸碱及有机溶剂，滴水棒采用PP材质，并设有洁水自动回流装置，利于器皿的清洁及自然干燥。

8、洗眼器（品牌：上海台雄、浙江希诗顿）

8.1主体

加厚铜质。

8.2洗眼喷头

加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防    止冲伤眼睛。

8.3防尘盖

PP材质，使用时自动被水冲开
8.4水流锁定开关

水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。

8.5控制阀

止逆阀，其阀门可自动关闭
8.6供水软管

长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有限防止生锈，渗漏。

8.7最大耐水力压：6巴。

8.8水流量：4.5L/min

9、紧急洗眼器（品牌：上海台雄、浙江希诗顿）

9.1主体：304不锈钢。

9.2冲淋器：304不锈钢管，一体成型焊接。

9.3冲淋开关：手拉式。

9.4水流量：115L/min

9.5主体：304不锈钢。

9.6冲淋器：304不锈钢管，一体成型焊接。

9.7冲淋开关：手拉式。

9.8水流量：115L/min

10、实验室专用岛式线盒插座（品牌：TCL、正泰）

采用优质冷轧钢制作，可容纳电线、网线、气体管道等；外镶嵌多功能插座，浑然一体，美观大方，可自行拆卸，利于检修线路。

11、万象排气罩（品牌：上海台雄、浙江希诗顿）

11.1关节

采用高强度PP材质，适合实验室环境使用。

11.2主体

高强度PP材质，更适合实验工作环境使用。

11.3密封件

高强度高性能材料pp一体成型。

11.4调风装置

内置调节风量装置可按风量调节。

11.5集气罩

采用PP材料，具有耐腐蚀及耐热强度高，可在高温烟气环境不变形，高清透明度高。

11.6旋转装置

可实现360°旋转，并根据要求精确定位。

12、气瓶柜

12.1柜体

采用1mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂。

12.2门板

采用可脱卸铰链，正面带玻璃视窗。

12.3 PASS孔

柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

12.4固定链条

内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

12.5踏板

柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。

12.6拉手

采用嵌入式高强度拉手。

12.7报警装置

检测丙烷、烟雾、天然气和其他可燃气体、包括乙炔，甲烷、丁烷、乙醇、氢气、液化气等，当出现泄露情况能及时发出蜂鸣声响，于5秒内自动开启排气扇

13、文件柜、样品柜、药品柜、试剂柜、展示柜（品牌：厦门华斐）

13.1框架

采用27×27×1.5mm铝合金型材，表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、框架采用工程塑料插接件连接，结构合理，承载能力强，稳定性高，紧密强固。

13.2柜体

采用15mm厚中密度板，双面粘压三聚氰胺板，所有截面采用2mm厚优质PVC热熔胶防水封边处理,结构稳固，承重性能好且易于拆迁。

13.3层板

采用18mm厚优质中密度纤维板，所有断面经优质PVC防水封边处理。

13.4柜门：

上门为18mm厚中密度板，中间镶嵌5mm厚的透明玻璃。下门用优质18mm厚中密度纤维板，所有断面经优质pvc封边防水处理。

13.5铰链

采用开合110°铰链，，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用。

13.6拉手

采用铝合金明拉手，外形美观，设计人性化

漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2020年5月22日